设计说明

一．设计图与符号说明

其中，

A，B，…，H表示中心光线与器件交点坐标

B1, B2, …, C1, C2, …, H4表示器件顶点坐标

θA，θB，…，θH表示器件方向角

MA，MB，…，MH表示器件

二．器件坐标（单位：mm，小数位：3）

A=-10.400,-24.800

B=-25.400,-24.800

B1=-31.750,-17.100

B2=-31.750,-37.100

B3=-19.050,-29.900

B4=-19.050,-37.100

C=-25.400,0.000

C1=-19.050,5.700

C2=-19.050,11.700

C3=-31.75,-7.100

C4=-31.750,11.700

D=0.000,0.000

D1=-1.875,-12.700

D2=0.625,-12.700

D3=-1.875,12.700

D4=0.625,12.700

E=77.870,0.000

E1=75.797,-12.540

E2=82.247,-13.347

E3=78.950,12.664

E4=85.400,11.857

F=14.873,16.013

F1=23.539,25.297

F2=19.153,29.391

F3=6.207,6.729

F4=1.821,10.823

G=70.793,-46.668

G1=48.562,-59.058

G2=54.295,-67.975

G3=91.293,-31.586

G4=97.027,-40.503

H=32.954,39.380

H1=59.593,53.176

H2=6.315,25.583

三．器件方向角（单位：°，小数位：3）

θA=180.000

θB=90.000

θC=-90.000

θD=180.000

θE=172.869

θF=-43.028

θG=122.737

θH=-62.620

四．器件

4.1 MA（暂无）

1. 基本介绍

名称：光纤

作用：收集并输出指定NA的光束

2. 参数

NA：0.15

芯径：0.105 mm

接口：SMA905

3. 购买

国家：中国

平台：淘宝

链接：https://e.tb.cn/h.7rhfFBli7on9afj?tk=8xUmU7Y8vk0

4.2 MB（暂无）

1. 基本介绍

名称：90°偏轴抛物线面反射镜

作用：准直光线

2. 参数

RFL：15 mm

直径：1/2 英寸

接口：无，裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/MPD00M9-M01

4.3 MC（暂无）

1. 基本介绍

名称：90°偏轴抛物线面反射镜

作用：汇聚光线

2. 参数

RFL：25.4 mm

直径：1/2 英寸

接口：无，裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/MPD019-M01

4.4 MD（已有）

1. 基本介绍

名称：光学狭缝

作用：削弱光线芯径带来的离轴偏移视场对分辨率的影响

2. 参数

狭缝宽：5/10mm

直径：1 英寸

接口：已安装

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：

5mm：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/S5K

10mm：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/S10K

4.5 ME（已有）

1. 基本介绍

名称：凹面镜

作用：准直光线——为光栅提供平行光

2. 参数

焦距：75 mm

直径：1 英寸

接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/CM254-075-M01

4.6 MF（暂无）

1. 基本介绍

名称：光栅

作用：分光

2. 参数

刻线密度：300 线/mm

长宽：1 英寸

接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/GR25-0310

4.7 MG（暂无）

1. 基本介绍

名称：凹面镜

作用：汇聚光线到传感器

2. 参数

焦距：100 mm

直径：2 英寸

接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/CM508-100-M01

4.8 MH（已有）

1. 基本介绍

名称：InGaAs传感器

作用：采集不同波段的光线

2. 参数

单像素尺寸：12.5 x 125 微米

像素数量：1024

3. 购买

未知